CAIET DE SARCINI

CARACTERISTICI TEHNICE

Teste EIA pentru detectia simultana a anticorpilor anti HTLV I si anti -HTLV II

| Nr. | Caracteristici tehnice obligatorii | Da | Nu | Argumentare prin trimitere la pagina din documentatia tehnica prezentata pentru sustinerea indeplinirii cerintei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test de tip EIA – sandwich de anticorpi (reactiv captor – faza solidă – şi reactiv detector bazaţi pe antigene virale recombinante şi sintetice)pentru detecţia simultană a anticorpilor anti-HTLV-I şi anti-HTLV-II în ser sau plasmă uman(ă). |  |  |  |
| 2 | Format / condiţionare / ambalare: |  |  |  |
|  | trusă (kit) a 1 - 6 plăci; |  |  |  |
|  | placă de 12 barete cu stripuri a 8 godeuri; |  |  |  |
|  | numele si/sau codul produsului inscriptionat pe fiecare rama |  |  |  |
|  | cod (numeric sau de culoare) specific produsului inscriptionat pe fiecare strip |  |  |  |
|  | fara blank de reactivi |  |  |  |
|  | stabilitatea solutiei de spalare,dupa preparare, minim 2 saptamani. |  |  |  |
|  | volume de reactivi adecvate procesării în serii de lucru de 48 teste (incluzând martorii) |  |  |  |
|  | identificarea produsului și a tuturor subcomponentelor atât numeric cât și prin coduri de bare. |  |  |  |
|  | numar de godeuri folosite penru controale/calibratori perserie de lucru maxim 5 |  |  |  |
| 3 | Inregistrare cu marca CE IVD(a) |  |  |  |
| 4 | Sensibilitate(b) la detecţia anticorpilor anti-HTLV-I/II, 100% conform: |  |  |  |
|  | evaluărilor externe autorizate(1):, evaluată pe probe de la 300 cazuri confirmate de infecţie cu HTLV-I + 100 cazuri confirmate de infecţie cu HTLV-II; |  |  |  |
| 5 | Specificitate clinică(b), conform evaluărilor externe autorizate(1): minimum 99.8%. |  |  |  |
| 6 | Protocol de lucru comportând codificarea etapelor de lucru prin schimbarea culorii soluţiei din godeuri într-un mod predeterminat şi numai la adăugarea soluţiei specifice etapei respective, iar în cazul etapei iniţiale numai in prezenţa eşantionului de ser / plasmă. |  |  |  |
| 7 | Protocol de lucru cu durata de maxim 180 minute, fără agitare. |  |  |  |
| 8 | Validitate: minimum 6 luni de la data livrării |  |  |  |
| 9 | Manual de lucru în original + traducerea lui în limba română incluzând diagrama (flow-chart) procedurii de efectuare a testului, copie autorizată(a). |  |  |  |
| 10 | Evidenţa utilizării în reţele de transfuzie sanghină din CE. |  |  |  |

- –Se intelege prin evaluare externa autorizata: un studiu efectuat cu cel putin o instittie sau grup de lucru diferita de producator

- –Documentele se vor prezenta in copie autentifiata de producator sau distribuitor (prin declaratie pe propria raspundere) si traducere autorizata in limba romana.

- –Conform STC -Official Journal of the European Communities , Commision Implementing Regulation(EU)2002/1107 of 4July 2022

- Se accepta urmatoarele tipuri de  documente: factura/aviz/contract/declarative a utilizatorului final,din care sa reiasa tipul si cantitatea de teste

Laborator VTS